动医学院实验室安全隐患清单

| 序号 | 实验室 | 条款号 | 问题事实描述 | 现场照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4103 | 7.2.3 | 洗眼器无维护信息卡 | 52a449f9e25f02e82082011c665e377 |
| 2 | 4105 | 7.2.3 | 洗眼器无维护信息卡 |  |
| 8.1.1 | 使用老国标接线板 | 4105 |
| 3 | 4112 | 9.5.3 | 硫酸镍等易燃易爆化学品与常规试剂混放，固液混放，没有双人双锁管理 | IMG_20230927_152827_edit_286455128608372 |
| 13.4.2 | 冰箱内试剂标识不清楚不详细 | 1695858498010 |
| 4 | 4114 | 13.4.4 | 高压锅无操作规程 | 1695858497996 |
| 5 | 4160 | 6.1.3 | 消防通道不通畅 |  |
| 8.1.1 | 仪器的电线多处被老鼠咬坏，注意防鼠和用电安全，使用老国标接线板 | 4160 4160（2） |
| 13.2.3 | 高压灭菌设备无操作规程 | 4160（3） |
| 6 | 4162 | 9.7.2 | 废液桶没有张贴标签 | 5739a422db0caebe982539db6b7ae48 |
| 7 | 4203 | 9.5.2  9.5.3 | 丙酮、重铬酸钾、过氧化氢等易制毒、易制爆化学品与常规试剂混放，没有双人双锁管理 | IMG_20230927_114908_edit_282155432347569 IMG_20230927_115329_edit_282855473977150 |
| 8 | 4206 | 13.4.2 | 展示柜试剂标识不清 | 1695858498039 |
| 9 | 4208 | 13.4.2 | 展示柜试剂标识不清 | 1695858498051 |
| 9.7.2 | 废液桶无标签、无暂存区标识牌 | 7ffb49e062b112226bbc7a2f4e5420e |
| 7.2.3 | 洗眼器未按时维护并填写检查卡 | a9f9ee1d0d17ff3d3b1a9dd00d7c1bd |
| 6.2.2 | 废弃物未及时清理 |  |
| 6.2.3 | 近期未进行安全卫生值日，未记录 |  |
| 10 | 4212 | 7.2.3 | 洗眼器未按时维护并填写检查卡 | f54cf538d13f70d7e546bfd1a94e3c5 |
| 13.2.3 | 高压灭菌设备无警示标志、无使用记录 | 4212 |
| 11 | 4218 | 9.5.1 | 氯化汞与常规试剂混放没有执行五双管理 | IMG_20230927_151002_edit_286347572727138 |
| 9.5.3 | 硝酸银等易制爆化学品与常规试剂混放，没有双人双锁管理 | IMG_20230927_151128_edit_285966976225113 |
| 9.7.2 | 针头没有放入利器盒 | 5759d1e0260bde5723dcb09c279f0bd |
| 7.2.3 | 洗眼器未按时维护并填写检查卡 | 1c43ab9cd03c0e7f22ac54962a9fc7f |
| 6.2.3 | 长期未进行每日安全卫生值日 |  |
| 12 | 4221 | 8.1.1 | 配电箱前不应有物品遮挡 | 4221 |
| 13 | 4225 | 9.3.1 | 无危化品清单、台账和危化品技术说明书 | IMG_20230927_150133_edit_285618453950687 |
| 6.2.3 | 近期无每日安全卫生值日 |  |
| 14 | 4227 | 9.5.2 | 三氯甲烷、氢溴酸等易制毒化学品与常规试剂混放，没有双人双锁管理 | IMG_20230927_145253_edit_285228254003351 IMG_20230927_145506_edit_285328063398648 |
| 7.2.3 | 洗眼器检查卡没有定期填写 | 11f07ea0fc6c59d20755e559fc62e7f |
| 9.7.2 | 废液桶无标识，废液超过3/4 | 8771bfb48829611d4b8bd84cfe40f98 |
| 15 | 4229 | 6.2.3 | 近期未进行每日安全卫生值日 |  |
| 6.2.2 | 废液桶阻挡过道，卫生状况差 |  |
| 7.2.3 | 洗眼器未按时维护并填写检查卡 |  |
| 16 | 4260 | 7.2.3 | 洗眼器未按时维护并填写检查卡 | ee0c422dd75f83e7548071abb2bebc6 |
| 17 | 4262 | 8.1.1 | 接线板未有效固定、使用老国标接线板 | 4262 |
| 18 | 4263 | 7.2.3 | 洗眼器未按时维护并填写检查卡 |  |
| 8.1.1 | 接线板未有效固定，直接放于地面 | 4263 |
| 19 | 二楼西南楼道 | 13.4.2 | 2台超低温冰箱未上锁 | 1695858498028 |
| 20 | 4303 | 9.3.2 | 试剂倒放、固液混放 | IMG_20230927_114007_edit_281960671904370 |
| 21 | 4304 | 9.7.1  9.7.2 | 废液桶无标识，无暂存区牌子 | 9139baab1ec0a524e974d1c7e765655 |
| 13.4.3 | 烘箱叠放（烘箱上培养箱） | 1695858498060 |
| 22 | 4306 | 10.7.2 | 生物废弃物要与其他类别的废弃物分开，有专用的生物废弃物垃圾桶内置生物废弃物专用塑料袋，并黏贴专用标签 | IMG_20230927_112917_edit_281477638872152 |
| 23 | 4310 | 9.6.2 | 气瓶无状态卡 | 4310 |
| 24 | 4349 | 9.3.1 | 无危险化学品技术说明书和联系人及联系电话 | IMG_20230927_102450_edit_279117262658971 |
| 7.2.3 | 洗眼器未按时维护并填写检查卡 |  |
| 25 | 4350 | 9.5.2 | 三氯甲烷、硫酸等易制毒化学品与常规试剂混放，没有双人双锁管理 | IMG_20230927_103027_edit_279322156985502 |
| 6.2.3 | 近期未进行安全卫生值日 |  |
| 26 | 4354 | 9.7.2 | 废液桶没有张贴标签 | 9a9100e3061e175fb13b0d85a170d91 |
| 9.5.2 | 甲苯等易制毒化学品与常规试剂混放，没有双人双锁管理 | IMG_20230927_103455_edit_279530917253178 |
| 13.4.2 | 实验室内摆放储存食品冰箱1台，旁边同款冰箱储存试剂 | 1695858498132 |
| 27 | 4355 | 8.1.1 | 接线板未有效固定、使用老国标接线板 | 4355（2） |
| 13.2.3 | 高压灭菌设备无操作规程 | 4355 |
| 7.3.2 | 通风橱内存放试剂 | 4d73645051bff6cb0876f9e5ef79479 |
| 9.3.2  9.5.2  9.5.5 | 试剂叠放，固液混放  三氯甲烷、丙酮等易制毒化学品与常规试剂混放，没有双人双锁管理  苦味酸属爆炸品，与常规试剂混放，没有单独隔离存放，没有双人双锁管理 | IMG_20230927_103653_edit_279669203419824 IMG_20230927_103952_edit_279814156483864 IMG_20230927_104257_edit_279962529244779 |
| 6.2.2 | 消防通道阻塞 |  |
| 28 | 3楼楼道（西） | 13.4.2 | 冰柜未上锁（冰柜标识内有污染物） | 1695858498140 |
| 29 | 4401 | 9.3.2  9.5.2 | 固液混放，未分类存放  三氯甲烷等易制毒化学品与常规试剂混放，没有双人双锁管理 | IMG_20230927_112557_edit_281364230730503 |
| 30 | 4408 | 9.7.2 | 针头没有放入利器盒 | 1486744ab665ce14c9f279d1d58e13d |
| 31 | 4415 | 8.1.1 | 配电箱的金属箱体应未与箱内保护零线或保护地线可靠连接 | 4415 |
| 32 | 4416 | 8.1.1 | 穿越通道的线缆破损，部分未有盖板或保护套 | 4416 |
| 33 | 4426 | 13.4.4 | 1台高压锅无安全阀、1台安全阀做放气阀使用 | 1695858498103 |
| 34 | 4426 | 13.2.3 | 高压灭菌设备无警示标志 | 4426 |
| 35 | 4437 | 8.1.1 | 配电箱前不应有物品遮挡 | 4437 |
| 36 | 4442 | 7.2.3 | 洗眼器未定期维护 |  |
| 37 | 4443 | 9.7.1  9.7.2 | 废液桶无标识，无暂存区标识牌 | 56ee51be5d9af60e2f669bdef6acdb4 |
| 38 | 4444 | 8.1.1 | 使用老国标接线板 | 4444 |
| 39 | 4楼西北楼道 | 13.4.2 | 超低温冰箱无联系方式、未上锁 | 1695858498110 |
| 40 | 解剖楼203 | 9.5.2  9.5.3 | 高锰酸钾、重铬酸钾等易制毒、易制爆化学品与常规试剂混放，没有双人双锁管理 | IMG_20230927_154333_edit_286878378286953 |
| 41 | 解剖楼免疫生化实验室 | 13.4.4 | 高压锅、烘箱无操作规程 | 1695858497976 |
| 42 | 家畜楼314 | 6.3.2 | 应急医药箱内无药品 | cac52c3ccf18221dd360d6502bee7a9 |
| 43 | 家畜楼405 | 9.3.5 | 使用破损的玻璃器皿 | IMG_20230927_163131_edit_287627162849339 |
| 9.5.2 | 盐酸等易制毒化学品与常规试剂混放，没有双人双锁管理 | IMG_20230927_163229_edit_287682855876414 |
| 7.3.2 | 通风橱内存放试剂 | d9dc347caeceb6fb3a584f73ac962be |
| 44 | 家畜楼407 | 9.3.1 | 危化品柜未上锁，无危化品技术说明书 | IMG_20230927_162939_edit_287534156737895 |
| 45 | 家畜楼411 | 6.2.3 | 近期未进行安全卫生值日 |  |
| 46 | 老昆博馆楼1-A-2 | 9.5.4 | 麻醉剂随意摆放 | IMG_20230925_163345_edit_191016365861998 |
| 6.3.2 | 未配备应急医药箱 | e5b2d66d482b32186cb36bb53166c93 |
| 8.1.1 | 配电箱的金属箱体应与箱内保护零线或保护地线未可靠连接 | 微信图片_20230925194733 |
| 47 | 老昆博馆楼1-A-3 | 6.2.3 | 近期未进行安全卫生值日 |  |
| 9.6.1  9.6.2 | 无气瓶的使用动态台账  气瓶未合理固定、无气瓶状态卡 | 微信图片_20230925194740 |
| 48 | 老昆博馆楼1-A-4 | 9.5.2  9.3.2 | 盐酸、三氯甲烷等易制毒化学品与常规试剂混放，没有双人双锁管理  试剂倒放 | IMG_20230925_162931 |
| 7.2.3 | 洗眼器未按时维护并填写维护卡 |  |
| 8.1.1  6.2.2 | 接线板未有效固定、使用老国标接线板  实验室放有饭碗 | 微信图片_20230925194717 |
| 49 | 老昆博馆楼1-A-5 | 6.3.2 | 没有应急医药箱 | faf157940a3ad5cb1e65ee8d725dd3a |
| 50 | 老昆博馆楼1层南楼道 | 13.4.2 | 超低温冰箱未上锁，无联系人及联系方式 | 1695638508951 |
| 13.4.4 | 高压锅安全阀堵死（无安全阀） | 1695638508961 |
| 51 | 科研楼3405 | 9.3.1 | 危化品柜无管理人信息，无危险化学品技术说明书 | IMG_20230928_152448_edit_310962461363486 |
| 9.3.2 | 试剂叠放 | IMG_20230928_152735_edit_311073816697844 |
| 13.4.3 | 高压锅无散热空间 | 1696043803097 |
| 8.1.1 | 乱拉乱接电线，3个接线板串接供电，接线板直接置于小仪器上 | 南校科研楼国重实验室3405 |